L’OSCILLOSCOPE

Type d’appareil

L’oscilloscope est un VOLTMETRE (double s’il possède deux entrées). Il permet d’obtenir la représentation graphique d’une d.d.p. en fonction du temps qui s’écoule.

L’écran est quadrillé, chaque carreau a un côté qui mesure un centimètre (le côté du carré est aussi appelé « division »).

Le côté horizontal d’un carré a la valeur indiquée par le bouton « T/div ».

Le côté vertical d’un carré a la valeur indiquée par le bouton « V/div » de la voie utilisée,

CH1 ou CH2

Branchement

L’appareil étant un voltmètre, il se branche en DERIVATION.

La masse de l’appareil est reliée au point de référence. Le symbole de la masse est

L’entrée CH1 ou CH2 est relié à l’autre point.

Exemple :

L’oscilloscope mesure la d.d.p. entre les points C et D du circuit. D est le point de référence donc la d.d.p. mesurée est UCD

Réglages

a)	Vérifier que les boutons rouges marqués CAL sont enfoncés et en butée à droite.

b)	Mettre l’appareil sous tension (bouton POWER), le voyant de mise en marche doit s’allumer.

c)	Enfoncer la touche AUTO (SWEEP MODE).

d)	Sélectionner la voie CH1 (Mode). Appuyer sur la touche GND de la voie choisie.

e)	Utiliser les boutons de position     de la voie CH1, et        pour amener l’axe des temps et l’origine des axes à la position indiquée ci-après (voir croquis).

f)	Utiliser les boutons LUMINOSITE (lumière) et FOCALISATION (concentration) pour avoir un trait fin et pas trop lumineux.

h)	Faire ressortir le bouton GND du canal choisi et enfoncer le bouton AC/DC.

A PARTIR DE MAINTENANT L’APPAREIL EST PRÊT A FAIRE DES MESURES SUR

LA VOIE A. IL NE FAUT PLUS TOUCHER AUX REGLAGES.

Attention ! ! : Il faut vérifier, de temps en temps, que les réglages ne se sont pas modifiés. Il suffit d’appuyer sur la touche GND du canal correspondant pour le contrôler et, au besoin les réajuster en suivant la procédure précédente.

# Text boxes

t en (s) ou (ms)  sssmillisecondes

u en volts